Załącznik nr 1 do SIWZ

Parametry techniczne USG ginekologiczno-położniczego

| L.p. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Parametry ogólne |
|  | Model / typ aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich oraz wadze maksymalnie 100 kg | TAK |  | 85 – 100 kg 0 pkt. ˂ 85 kg 10 pkt |
|  | II Konstrukcja i konfiguracja |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 1 000 000 | TAK |  | 1000000 – 4000000 kanałów 0 pkt. > 4000000 kanałów 10 pkt. |
|  | Monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu 19” o wysokiej rozdzielczości | TAK |  | 19-21” 0 pkt. > 21” 10 pkt. |
|  | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych | TAK / NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika aparatu 190 dB | TAK |  | 190 – 270 dB 0 pkt. > 270 dB 10 pkt. |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu: całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia z aparatem – od 2,0 do 18,0 MHz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół, obrót w lewo/prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania oraz ponowne wzbudzenie w czasie do 20s. | TAK / NIE |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
|  | III Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 2 cm do 30 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatoróworaz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min. 4 regulatory | TAK / NIE |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1400 obrazów na sek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. 19 m/s | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1,0 mm - 20,0 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań ginekologiczno-położniczych, i perinatologicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | IV Funkcje użytkowe |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | V Głowice ultradźwiękowe |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej i badań ginekologiczno-położniczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min od 1,0 do 6,0 MHz (±1 MHz) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 256 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 70° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Promień krzywizny maks. 50 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica endovaginalna typu microconvex end-fire do badań ginekologicznych i położniczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości od 4,0 do 10,0 MHz (±1 MHz) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów akustycznych min 256 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 140° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Promień krzywizny maks. 10 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VI Inne |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania elastograficznego (typu strain) w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania panoramicznego dostępną na głowicach convex i liniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D dostępne na volumetrycznych głowicach 3/4D: convex, endovaginalna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D free hand (tzw. z wolnej ręki) dostępne na głowicach convex, liniowych i endovaginalnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań z użyciem dopuszczonego do użycia środka kontrastującego pozwalające na zapis badania w zakresie min. 3-10 minut | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową głowicę liniową do badań tarczycy i piersi o zakresie częstotliwości min. od 4,0 do 13,0 MHz (±1 MHz) i ilości elementów akustycznych min. 512. Szerokość pola widzenia głowicy min. 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convexową volumetryczną do badań ginekologiczno-położniczych 3/4D, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości od 2,0 do 7,0 MHz (±1 MHz) i ilości elementów akustycznych min. 384 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną volumetryczną do badań ginekologiczno-położniczych 3/4D, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości od 2,0 do 10,0 MHz (±1 MHz) i ilości elementów akustycznych min. 256 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 9,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 192 | TAK / NIE |  | TAK 20 pkt. NIE 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową dwupłaszczyznową głowicę endokawitarną o zakresie częstotliwości min. od 4,0 do 11,0 MHz (±1 MHz) i ilości elementów akustycznych min. 192 | TAK / NIE |  | TAK 20 pkt. NIE 0 pkt |
|  | VII Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 6 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | TAK / NIE |  | TAK 20 pkt. NIE 0 pkt. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat od momentu złożenia oferty | TAK |  | Bez punktacji |