Środa Wielkopolska, dnia 23 grudnia 2016 r.

**ZP/23/16**

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU   
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup w systemie ratalnym urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

przez:

**Szpital Średzki Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Środzie Wlkp.**

**ul. Żwirki i Wigury 10**

**63-000 Środa Wielkopolska**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

# Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompy strzykawkowe i objętościowe o masie pompy wraz z uchwytem 2,5 kg?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompy strzykawkowe z możliwością programowania infuzji w jednostkach ml/min, ml/h, ml/24h, objętość i czas  
ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, nmol, μmol, mmol, mol / kg / min, h, 24h infuzja z przerwą  
profil – 24 cykle?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompy infuzyjne strzykawkowe z funkcją podaży bolusa o rozdzielczość: 0.01 ml/h do 99.99 ml/h, 0.1 ml/h od 100 ml/h do 999.9 ml/h i 1 ml/h powyżej 1000 ml/h, Programowana objętość (dawka), czas lub szybkość podaży, Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h, Bolus automatyczny i manualny?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompy infuzyjne strzykawkowe o dokładności pompy ± 2% zgodnie z EN 60601-2-24?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści i wymaga pompy z klawiaturą alfanumeryczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompy strzykawkowe z funkcją wypełniania linii manualnie i automatycznie?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową z funkcją programowania objętości 0.1 – 10000 ml, rozdzielczość: 0.01 ml do 999.99 ml, 1 ml powyżej 1000 ml?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością ustawienia ciśnienia okluzji - 11 poziomów ciśnienia?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową z funkcją wyświetlania na następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową z ustawieniami menu oraz możliwością zmian różnych parametrów i ustawień niezbędnych do przeprowadzenia infuzji?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową z systemem alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki, pusta strzykawka, 5 min do końca infuzji, koniec infuzji, nieprawidłowe mocowanie strzykawki, okluzja, 30 min do rozładowania akumulatora, akumulator rozładowany, pompa uszkodzona ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową z możliwością łączenia pomp w moduł po 2 sztuki z użyciem łącznika?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową o ochronie przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z mechanizmem zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytania Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową w której montowanie drenu nie wymaga otwierania i zamykania drzwiczek?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z zakresem szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z zakresem szybkości podaży Bolus-a 50 – 1200 ml/h?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z zaawansowanym systemem testów pompy po uruchomieniu i w trakcie jej pracy eliminującym niekontrolowaną podaż?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z dedykowanymi drenami do podaży leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych, cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z zestawem do pompy wyposażonym w automatycznie blokowany zacisk zapobiegający swobodnemu przepływowi w trakcie demontażu drenu, przy wykryciu powietrza w drenie oraz zacisk rolkowy na drenie?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z funkcją programowania objętości do podania 0.1 – 20000 ml, rozdzielczość: 0.01 ml do 999.99 ml, 1 ml powyżej 1000 ml?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**  
Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową bez funkcji ostrzeżenia przekroczenia czasu pracy założonego zestawu?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z ustawieniem poziomu ciśnienia okluzji 11 poziomów?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z ciśnieniem okluzji programowanym w zakresie 0.1 – 1.2 bar (kg/cm2), 75 – 950 mmHg?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z systemem alarmów: 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości, podana zaprogramowana objętość, przepływ za mały / za duży, powietrze w drenie, okluzja, 30 min do rozładowania akumulatora, akumulator rozładowany, zanik zasilania sieciowego, pompa uszkodzona?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający wymaga pompy objętościowej z klawiaturą alfanumeryczną która w znaczny sposób usprawnia i ułatwia obsługę pompy?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę infuzyjną objętościową z możliwością łączenia pomp w moduł po 2 sztuki z użyciem łącznika?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści stację dokującą umożliwiająca montaż 6 pomp bez łączy USB i internetu?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuści mobilny stojak do montażu pomp infuzyjnych, 4 podwójne kółka, dwa koła z blokadą, konstrukcja zapewniająca wysoką stabilność zestawów pomp, możliwość mocowania pojedynczych pomp jak również stacji dokujących, maksymalne obciążenie stojaka 35 kilogramów, stałe ramię zapewniające wysokość 156cm, ramię do wieszania worków infuzyjnych zintegrowane ze stacją dokującą?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.