Załącznik 1b do SIWZ

Parametry techniczne sprzętu medycznego

- Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji, rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Ocena | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | Tak |  |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./min. | Tak Tak |  |  |
|  | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4 – 6 cm | Tak / Nie | Tak - 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ) – min. 12 ssawek w zestawie | Tak |  |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V | Tak Tak Tak |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. | Tak / Nie | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | Tak / Nie | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia | Tak/Nie | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 40 min. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentami przy masażu (min. 12 szt.) akumulator | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |

- Defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem wielofunkcyjnym

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji, rok produkcji |  |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Parametr wymagany | Ocena | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator |
| Zasilanie |  |  |  |
|  | bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |  |
|  | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | Tak |  |  |
|  | ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 400 | Tak | Tak – 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | możliwość ładowania akumulatorow z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |  |
| Funkcje / cechy |  |  |  |
|  | urządzenie przenośne | Tak. |  |  |
|  | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | Tak |  |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : EKG |  |  |  |
|  | ilość kanałów ekg: min. 12 | Tak |  |  |
|  | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | Tak |  |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu ekg | Tak |  |  |
|  | Min. 8 poziomów wzmocnienia EKG |  |  |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 50 -100% | Tak |  |  |
|  | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dzieci | Tak |  |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | Tak |  |  |
|  | tryb ręczny i automatyczny | Tak |  |  |
|  | metoda pomiaru : oscylometryczna | Tak |  |  |
|  | Mankiet dla dorosłych – 1 szt. i dla dzieci – 1 szt. |  |  |  |
| Defibrylacja |  |  |  |
| 19.. | łyżki defibrylatora dla dorosłych i nakadki pediatryczne dla dzieci | Tak |  |  |
| 20.. | elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | Tak |  |  |
| 21. | defibrylacja ręczna | Tak |  |  |
| 22.. | defibrylacja półautomatyczna AED | Tak |  |  |
| 23. | zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | Tak | Tak – 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 24. | ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 22 | Tak |  |  |
| 25. | dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |  |
| 26. | kardiowersja | Tak |  |  |
| Stymulacja przezskórna serca |  |  |  |
| 27. | tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | Tak |  |  |
| 28. | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | Tak |  |  |
| 29. | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -200 mA | Tak | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| Ekran |  |  |  |
| 30. | przekątna ekranu min. 8 cala | Tak | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 31. | Kolorowy LCD TFT | Tak |  |  |
| 32. | Funkcja „sun view” – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Tak |  |  |
| Reanimacja krążeniowo - oddechowa |  |  |  |
| 33. | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | Tak |  |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 34. | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Tak |  |  |
| Drukarka |  |  |  |
| 35. | szerokość papieru min. 90 mm | Tak |  |  |
| 36. | ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | Tak |  |  |
| 37. | prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek.) | Tak |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 38. | możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak |  |  |
| 39 | możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do min. 2 stacji odbiorczych (pracowni hemodynamicznych): Szpital Przemienienia Pańskiego, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań; Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań; Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań; Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., ul. Kraszewskiego, 62-041 Puszczykowo w powszechnie używanym systemie Lifenet | Tak |  |  |
| 40. | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | Tak |  |  |
| 41. | Test defibrylatora wykonywany na zasilaniu prądem stałym i na zasilaniu za pomocą akumulatorów |  |  |  |
| 42. | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | Tak |  |  |
| 43. | Torba na akcesoria i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie ambulansu | Tak |  |  |
| 44. | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | Tak |  |  |

-Nosze główne oraz krzesełko transportowe

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji, rok produkcji |  |

| Nosze główne |
| --- |
|  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 2 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
| 3 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |
| 4 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. | TAK |  |
| 5 | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. | TAK |  |
| 6 | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej | TAK |  |
| 7 | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| 8 | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 9. | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. | TAK |  |
| 10. | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
| 12. | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. | TAK |  |
| 13. | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | TAK |  |
| 14. | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| 15. | Waga noszy max 23 kg (podać) | TAK |  |
| 16. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. | TAK |  |
| 17. | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. | TAK |  |
| 18. | Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) | TAK |  |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH o parametrach minimalnych musi posiadać/być: |
| 19. | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | TAK |  |
| 20. | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. | TAK |  |
| 21. | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. | TAK |  |
| 22. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia | TAK |  |
| 23. | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. | TAK |  |
| 24. | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 25. | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera | TAK |  |
| 26. | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. | TAK |  |
| 27. | 4 główne uchwyty transportera | TAK |  |
| 28. | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni | TAK |  |
| 29. | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | TAK |  |
| 30. | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami | TAK |  |
| 31. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. | TAK |  |
| 32. | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 33. | Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg | TAK |  |
| 34. | Waga transportera max 28 kg Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - dostarczyć przy dostawie | TAK |  |
| 35. | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie | TAK |  |
| 36. | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty. | TAK |  |
| Krzesełko transportowe płozowe |
| 37. | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 38. | System płozowy do transportu pacjenta po schodach. | TAK |  |
| 39. | Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia. | TAK |  |
| 40. | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie. | TAK |  |
| 41. | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach. | TAK |  |
| 42. | 4 koła w tym min 2 obrotowe w zakresie 360°. | TAK |  |
| 43. | Uchylne rączki tylne. | TAK |  |
| 44. | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 2 pozycjach. | TAK |  |
| 43. | Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka min. 30°. | TAK |  |
| 44. | Rozstaw zewnętrzny płóz min. 37 cm | TAK |  |
| 45. | Stabilizator głowy pacjenta. | TAK |  |
| 46. | Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach min. 240x85 mm | TAK |  |
| 47. | Min. 3 pasy poprzeczne. | TAK |  |
| 48. | Waga krzesełka z systemem płozowym max 14 kg | TAK |  |
| 49. | Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max 20 cm | TAK |  |
| 50. | Udźwig min. 227 kg | TAK |  |
| 51. | Deklaracja zgodności, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie. | TAK |  |
| 52. | Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - dostarczyć przy dostawie | TAK |  |

Dla wszystkich urządzeń określa się następujące warunki:

|  | Inne | Parametr wymagany | Ocena | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | Tak |  |  |
| 3. | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego przez obie strony | Tak |  |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max 48 godz. | Tak |  |  |
| 5. | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | Tak |  |  |
| 6. | Ubezpieczenie sprzętów – 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego | TAk |  |  |