## Pakiet 1
Pakiet nr 1 Liniowe i okrężne staplery chirurgiczne | Ilość
Wielorazowy stapler okręzny zakrzywiony, nierozbieralny, kompaktowa obudowa z dużymi otworami bocznymi umożliwiającymi mycie oraz dezynfekcję, okienko wskaźnikowe ze skalą dla łatwej oceny szczeliny między kowadełkiem a głowicą ładunku, bezpiecznik zabezpieczający przed niezamierzonym użyciem spustu, kompatybilny z ładunkami jednorazowymi w rozmiarze 25mm, 27mm, 29mm, 32mm. | 1
Jednorazowy ładunek do wielorazowego staplera okrężnego, rozmiar 25mm, 27mm, 29mm, 32mm (do wyboru przez Zamawiającego), ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | 18
Jednorazowy stapler okręzny zakrzywiony, dostępne rozmiary 17mm, 21mm, 24mm,25mm, 28mm, 29mm, 31mm, 33mm, 34mm (do wyboru przez Zamawiającego), w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny | 6
Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku, dostępne rozmiary z efektywną długością zespolenia 60mm, 80mm, 100mm (do wyboru przez Zamawiającego) , w zestawie ładunek z nożem i dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, dostępne dwa rodzaje zszywek do tkanki standardowej (1,0 -2,0mm) i grubej (1,0-2,5mm). System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny | 25
Jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku, dostępne rozmiary z efektywną długością zespolenia 60mm, 80mm, 100mm (do wyboru przez Zamawiającego) , ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, dostępne dwa rodzaje zszywek do tkanki standardowej (1,0 -2,0mm) i grubej (1,0-2,5mm). System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny | 5
Jednorazowy stapler liniowy bez noża, dostępne rozmiary z efektywną długością zespolenia 30mm, 45mm, 60mm, 75mm, 90mm do wyboru przez Zamawiającego , w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła lub lub spłaszczone na całej długości: dostępne dwa rodzaje zszywek do tkanki standardowej i grubej. . Regulowany docisk pozwalający na zespalanie tkanki standardowej w zakresie 1,0-2,0mm, oraz tkanki grubej w zakresie 1,0 do 2,5mm. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Możliwość wyboru staplera z blokadą oraz bez blokady spustu. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny | 35
Jednorazowy ładunek do staplera liniowego bez noża, dostępne rozmiary z efektywną długością zespolenia 30mm, 45mm, 60mm, 75mm, 90mm do wyboru przez Zamawiającego , ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła lub lub spłaszczone na całej długości, dostępne dwa rodzaje zszywek do tkanki standardowej (1,0 -2,0mm) i grubej (1,0-2,5mm). System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny | 10

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
KLIPSY LAPAROSKOPOWE
L.P. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość
1. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt- dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wew. klipsa – dające stabilności na tkance, posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie. Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, 6 klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy. Rozmiary: M, ML, L, Użyczenie klipsownicy laparoskopowej w rozmiarze M z branszami zagiętymi pod kątem 450, pokrętło rotacyjne w kolorze zasobnika z klipsami. | Magazynek 6 szt. | 200
2. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt- dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wew. klipsa – dające stabilności na tkance, posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie. Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, 6 klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy. Rozmiary: XL Użyczenie klipsownicy laparoskopowej w rozmiarze M z branszami zagiętymi pod kątem 450, pokrętło rotacyjne w kolorze zasobnika z klipsami. | Magazynek 2 szt. | 300
3. | Klipsy wykonane z tytanu; rowkowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa (zapobiega niepożądanemu przemieszczaniu się klipsa na tkance); jednolita grubość klipsa (na całej długości brak przewężeń), poprzeczny przekrój klipsa w kształcie serca – z głębokim rowkowaniem wzdłużnym na całej długości klipsa zapobiegającym zjawisku tzw. nożycowania klipsa (czyli przecięcia naczynia klipsem); klips zabezpieczony przed wypadnięciem z magazynka poprzez boczne sprężynki utrzymujące klips w zasobniku (odsuwane przez szczęki klipsownic w trakcie ładownia klipsa; odsunięcie sprężynki uwalnia klips bez oporu – pozwalając ładować klips jedną ręką); magazynki wykonane są z elastycznego materiału ułatwiającego pobieranie klipsów i ograniczające zużycie klipsownic; oznaczenie kolorami (magazynki odpowiadają kolorom klipsownic); magazynki z samoprzylepną taśmą u spodu mocującą magazynki do stołu lub ręki. 4,6 lub 10 klipsów w magazynku. Dostępne rozmiary: S, M, ML, L | Magazynek 6 szt. | 15

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
Nici chirurgiczne jałowe, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, poliamidowe lub polipropylenowe
L.p. | USP | IGŁA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 1 | okrągła pogrubiona 1/2 koła 36-38 mm | min 75 cm | 36
2 | 0 | okrągła 1/2 koła 24-26 mm | min 75 cm | 24
3 | 0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 28-32 mm | min 75 cm | 50
4 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 25-26 mm | min 75 cm | 100
5 | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24-26 mm | min 75 cm | 860
6 | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24-26 mm | min 75 cm | 1500
7 | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 22-26 mm | min 75 cm | 300
8 | 5/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19-22 mm | min 75 cm | 100
9 | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła dwuwklęsła 19-24 mm | 45 cm | 24
10 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 22-26 mm | 90 cm | 24
11 | 4/0 | okrągła 1/2 koła 19-22 mm | 75 cm | 24