Pakiet nr 1 - HEMATOLOGIA

Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Ilość badań: 19 000 na rok/38 000 dwa lata

Kontrola jakości codzienna na 3 poziomach.
Podane ilości badań nie uwzględniają odczynników i materiałów potrzebnych do wykonania kontroli jakości i konserwacji – należy to uwzględnić w kalkulacji.

Wymagania minimalne stawiane automatycznemu analizatorowi hematologicznemu:

L.p.	Wymagane parametry
1	Analizator 5 diff, nowy, nie starszy niż z 2018 r., serwisowany przez autoryzowany serwis producenta, w oparciu o oryginalne części zamienne.
2	Analizator wyposażony w zintegrowany podajnik wykonujący automatyczne mieszanie próbki w statywie wraz z pozytywną identyfikacją kodu próbki.
3	Wydajność min. 40 próbek/godzinę.
4	Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, drukarkę, zewnętrzny UPS.
5	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, pesel) i wartości referencyjnych zależnych od wieku i płci.
6	Pełna kontrola wyników kontroli jakości zawierająca wykresy Levey-Jenningsa/
7	Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości na koszt Wykonawcy.
8	Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie odczynnikami z podaniem stopnia zużycia odczynników.
9	Wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co analizator.
10	Flagowanie wyników patologicznych oraz komunikaty na wyniku opisujące typowe patologie.
11	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium.
12	Objętość aspirowanej próbki max. 20 µl dla każdego trybu pracy.
13	Analizator wyposażony w komputer sterujący analizatorem, pamięć min.10 000 wyników i drukarkę zewnętrzną.
14	Możliwość porównanie wyników jednego pacjenta w formie skumulowanej w LIS laboratorium.
15	Minimalny zakres liniowości dla PLT 0 - 2500 x10 3/µl , WBC 0 - 300 x10 3/µl, HGB 0 – 24 g/dl.
16	Możliwość rozdziału WBC na 6 subpopulacji z uwzględnieniem młodych form leukocytarnych LIC#, LIC% przedstawionych na wyniku.
17	Możliwość wykonania badań w różnych trybach pracy ( CBC, CBC+DIFF).
18	W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez autoryzowany serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca wykona na koszt własny w czasie dzierżawy analizatora minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania aparatu) bezpłatne przeglądy serwisowe.
19	W przypadku awarii aparatu Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy (jeśli w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii analizator nie zostanie naprawiony wówczas Zamawiający wymaga pokrycia kosztów wykonania badań u podwykonawcy. Maksymalna odległość na jaką Zamawiający zamierza transportować materiał to 40 km), a gdy awaria trwa dłużej niż 24 godziny zagwarantuje aparat zastępczy.
20	Dostępność serwisu 7 dni przez 24h w tygodniu.
21	Oprogramowanie w języku polskim.
22	Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników należy załączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia . w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych.
23	Instalacja, uruchomienie i minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników musi być wykonane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie potwierdzone certyfikatem.