Pakiet nr 3 - IMMUNOCHEMIA

Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Odczynniki do oznaczeń immunochemicznych – szacunkowa liczba oznaczeń wraz z kalibratorami i kontrolami w roku:

parametr oznaczany	szacunkowa liczba oznaczeń / rok	szacunkowa liczba oznaczeń / /2 lata
TSH	2100	4200
fT3	500	1000
fT4	600	1200
Witamina D	300	600
wysokoczuła troponina	3100	6200
Prokalcytonina	500	1000
AgHbs	600	1200
P/cHCV	500	1000
P/c HIV	500	1000
PSA	400	800
Toksoplazmoza IgM	500	1000
Toksoplazmoza IgG	400	800
Różyczka IgM	200	400
Różyczka IgG	200	400
Prolaktyna	200	400
CEA	300	600
IgE całk.	200	400
NT-proBNP	300	600
beta-HCG	500	1000
Bad. w kierunku kiły	300	600

Wymagania minimalne stawiane automatycznemu analizatorowi immunochemiczny:

L.p.	Wymagane parametry
1	Analizator w pełni automatyczny, nowy, nie starszy niż z 2018 r., serwisowany przez autoryzowany serwis producenta, w oparciu o oryginalne części zamienne.
2	Analizator umożliwiający wykonanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora.
3	Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
4	Detektor skrzepów i mikroskrzepów w badanej próbce.
5	Wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory muszą pochodzić od tego samego producenta.
6	Oprogramowanie w języku polskim
7	Odczynniki gotowe do użycia i trwale po otwarciu przez okres minimum 3 miesiące.
8	Opakowania zbiorcze testów na maksymalnie 100 oznaczeń.
9	Eliminacja kontaminacji – jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.
10	Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.
11	Wartości nowych serii kontroli i odczynników muszą być wczytywane automatycznie na podstawie kodów kreskowych.
12	Krzywa kalibracyjna każdego testu musi być opracowana przez producenta i wczytywana automatycznie do pamięci analizatora lub za pomocą kodów kreskowych.
13	Program kontroli jakości umożliwiający graficzną prezentację (wykresy Levey-Jenningsa).
14	Materiał kontrolny wieloparametrowy.
15	Test do oznaczania β-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów.
16	Test do oznaczania Troponiny posiadający oficjalnie wskazania i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do zastosowania 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału serca.
17	Odczynniki do TSH, fT4, fT3 posiadające określoną przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji osób dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.
18	W przypadku analizatora wymagającego wody destylowanej - stację uzdatniania wody i koszty materiałów zużywalnych ponosi Wykonawca.
19	Analizator wyposażony w drukarkę do bezpośredniego drukowania wyników, komputer, monitor oraz UPS, który umożliwi dokończenie rozpoczętych analiz w przypadku zaniku zasilania.
20	Wykonawca dostarczy stół w przypadku analizatora nabiurkowego.
21	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium.
22	Instalacja, uruchomienie i minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników musi być wykonane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie potwierdzone certyfikatem.
23	W przypadku awarii aparatu Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy.
24	W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez autoryzowany serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca wykona na koszt własny w czasie dzierżawy analizatora minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania aparatu) bezpłatne przeglądy serwisowe.
25	Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Serwis dostępny 24 godz./dobę przez 7dni w tygodniu. Wykonawca poda dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora (nazwisko, imię, nr telefonu komórkowego).
26	W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym.
27	Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników należy załączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych.
28	Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości dla wszystkich oznaczanych parametrów, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu na koszt oferenta.
29	Wyposażenie dodatkowe: wirówka laboratoryjna z bezobsługowym silnikiem indukcyjnym, o wirniku horyzontalnym i wkładkami redukcyjnymi umożliwiającymi wirowanie probówek o średnicy 8 - 16 mm i maksymalnej wysokości 105mm, z możliwością regulacji czasu i prędkości wirowania. Wyposażona w blokadę pokrywy podczas wirowania, blokadę startu przy otwartej pokrywie i w awaryjne otwieranie pokrywy. Prędkość wirowania 500-4000 rpm, wirówka przekazana zostanie Zamawiającemu na cały okres trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za użytkowanie wirówki.