Pakiet nr 4 – PARAMETRY KRYTYCZNE

Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

parametr oznaczany	szacunkowa liczba oznaczeń* / rok	Szacunkowa liczba oznaczeń */2 lata
Gazometria	3500	7000
Elektrolity (Na+, K+, Ca++, Cl-)	2500	5000

*Podane ilości badań nie uwzględniają odczynników i materiałów potrzebnych do wykonania kontroli jakości i konserwacji – należy to uwzględnić w kalkulacji.

Wymagania minimalne stawiane automatycznemu analizatorowi parametrów krytycznych:

L.p.	Wymagane parametry
1	Analizator fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2014r., pod warunkiem serwisowania przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne.
2	Parametry mierzone – co najmniej: pH, pCO2, pO2 , Na+, K+, Ca++, Cl-.
3	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary.
4	Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, surowicy, osocza, dializatów.
5	Oprogramowanie w języku polskim.
6	Możliwość wpisania danych pacjenta (imię, nazwisko, pesel).
7	Wbudowana drukarka.
8	Podłączony zewnętrzny czytnik kodów kreskowych.
9	Analizator dostosowany do analizy krwi noworodka – potwierdzenie pracy analizatora w szpitalach posiadających oddziały noworodkowe.
10	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium.
11	W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez autoryzowany serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca wykona na koszt własny w czasie dzierżawy analizatora minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania aparatu) bezpłatne przeglądy serwisowe.
12	W przypadku awarii aparatu Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy, a gdy awaria trwa dłużej niż 24 godziny zagwarantuje aparat zastępczy.
13	Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Serwis dostępny 24 godz./dobę przez 7dni w tygodniu. Podać nazwisko inżyniera do bezpośredniego kontaktu, nr telefonu, pod który będą zgłaszane usterki.
14	Brak butli z gazami kalibracyjnymi na zewnątrz analizatora.
15	Oddzielny pojemnik na odpady.
16	Automatyczna kalibracja 1, 2 - punktowa.
17	Bezobsługowe elektrody niewymagające dodawania płynów i wymiany membran.
18	Niezależne tory pomiarowe dla jonów, gazometrii umożliwiające wybór poszczególnych parametrów i wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego.