Pakiet nr 6- ANALIZA MOCZU
Dzierżawa analizatora do analizy moczu wraz z dostawą pasków testowych do wykonania analizy moczu i materiałów kontrolnych.

        Ilość oznaczeń – 10 000 badań na rok/ 20 000 badań na 2 lata

Podanie kosztu eksploatacji:
- koszt dzierżawy analizatora
- koszt pasków do analizy moczu
- koszt materiałów eksploatacyjnych
- koszt kalibracji (paski kalibracyjne na okres umowy)
- koszt kontroli jakości na okres umowy

Wymagania minimalne stawiane analizatorowi do analizy moczu:
L.p.	Wymagane parametry
1	Analizator nowy lub używany, nie starszy niż 2012 r. – pod warunkiem serwisowania przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne.
2	Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, erytrocyty, leukocyty.
3	Automatyczne określenie przez aparat barwy próbki moczu.
4	Paski zawierają substancje eliminujące wpływ kwasu askorbinowego.
5	Kompensacja własnego zabarwienia moczu.
6	Flagowanie wyników patologicznych.
7	Pamięć kontroli jakości minimum 150 wyników.
8	Odczyt parametrów fizykochemicznych moczu za pomocą pasków, których pola testowe mocowane są bez użycia kleju.
9	Automatyczne usuwanie zużytych pasków.
10	Paski, kalibratory i kontrole od jednego producenta, kompatybilne z oferowanym aparatem.
11	Czułość pola glukozy min. 30 mg/dl, a białka min.15 mg/dl.
12	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
13	Czytnik kodów kreskowych.
14	Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych pasków.
15	Bezpłatny serwis na czas trwania umowy i bezpłatny przegląd techniczny minimum raz w roku.
16	Zagwarantowanie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny.
17	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium.